采购需求书

总则：
1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。
5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。
基本需求
	项目名称
	需求科室/部门
	数量（套）

	糖化血红蛋白检测系统
	
	1


核心产品：全自动四通道糖化血红蛋白检测仪
用途：快速糖化血红蛋白检测
技术参数：
	序号
	参数要求

	1
	测定项目：糖化血红蛋白（HbA1c）

	2
	测量范围：4.0%～14.0%

	3
	样本要求：末梢血或静脉血（EDTA抗凝）

	4
	样本量：无需定量（约3μL）

	5
	检测时间：单通道6±1分钟，四通道同时测量2±0.5分钟/通道。

	6
	报告单位：可预先设定显示单位：NGSP单位%NGSP；IFCC单位mmol/mol

	7
	语音提示：全程语音提示操作（当语量设置大于1），音量可调节

	8
	打印功能：测试完成自动打印结果（当打印样本数量大于0），打印样本数量可调节

	9
	数据存储：≥1000组检测数据

	10
	数据端口：USB口
RJ45有线网络接口
RS 232-C串口

	11
	无线通信：WIFI,GPRS（不同的机型选配不同的通信方式）

	12
	供电方式：外置电源适配器供电

	13
	电源适配器交流输入：220V～±10%，1.5A，50-60 Hz±1 Hz

	14
	温度校正：利用温度传感器自动校正

	15
	仪器检测仪尺寸：(341±5)mm × (266±5)mm × (234±5)mm

	16
	屏幕尺寸：（154.1±5）mm × （85.9±5）mm

	17
	仪器检测仪重量：≤4.4Kg

	18
	工作环境：温度：10～40℃，湿度：30%～75%，大气压强：700hpa～1060hpa

	19
	储存环境：温度：-20～55℃，湿度：＜80%，大气压强：700hpa～1060hpa


每套设备配置要求：
	序号
	名称
	要求
	数量
	单位

	1
	全自动四通道糖化血红蛋白检测仪
	
	1
	台

	2
	
	
	
	


设备配套耗材/试剂

	序号
	耗材/试剂名称
	要求

	1
	糖化血红蛋白检测卡（硼酸亲和液相层析/色谱法）
	


1、所有耗材必须在广东省药品电子交易平台交易并且不高于联盟区限价

2、所投设备的配套耗材必须有正规国家一包耗材码，同时纳入广东省和中山市的医保目录库。
商务要求：
1.交货及安装、验收要求
1.1交货地点：采购人指定地点。
1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  7  日内完成设备的安装调试。合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过  6  月。
1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。
1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。
★1.6投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:
承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。
2.售后服务要求
2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。
2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
3.付款方式
★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：
（1）合同；
（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；
（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。
★3.2具体付款方式：合同签订后，采购人预付合同总金额的20%款项，同时中标供应商须提供相同金额的收款收据；中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的75%；合同总金额的5%在质保期满后一次性无息支付。
参数响应表

	序号
	需求参数
	响应实际参数
	是否偏离
	备注

	
	
	
	
	


参数制定人：                                审核人：

