- 技术参数：

- 存储及显示器：

  - 高分辨率彩色液晶显示器≥23英寸，全方位关节臂旋转；

  - 液晶触摸屏≥12英寸；

  - 主机固态硬盘容量≥2T；

  - 输入/输出信号端口包括：USB、HDMI、VGA、S-Video；

  - 开放DICOM3.0接口，负责接入采购人现有PACS系统；

  - 超声图像存档与档案管理系统；

  - 回放重现单元，可存储和回放动态及静态图像，灰阶图像回放≥10000幅；

  - 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数；

- 探头（响应时需注明探头材质）：

  - 全激活探头接口≥3个（含扩展探头），且大小一致可通用；

  - 单晶体凸阵探头1个，频率范围包含[1.8,6.2]MHz范围，应用于腹部、小孩等检查；

  - 线阵探头1个，频率范围包含[4,18]MHz范围，应用于浅表组织、乳腺、甲状腺、小器官等检查；

  - 高频线阵探头1个，频率范围包含[8.8,24]MHz范围，用于浅表组织、肌骨等检查；

- 系统性能：

  - 二维扫描深度≥50cm；

  - 具有数字化二维灰阶成像单元；

  - 具备智能脉冲调制技术；

  - 具有数字化能量多普勒成像单元；

  - 具备全程实时连续动态聚焦技术；

  - 具备数字化M型显示及分析系统；

  - 具备数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元；

  - 具备数字化能量血流成像单元；

  - 具备数字化频谱多谱勒显示和分析系统；

  - 具有脉冲多普勒成像单元；

  - 具有连续多普勒成像单元；

  - 具备组织谐波成像功能

  - 具有实时四维成像单位；

  - 具备自适应成像技术，空间复合成像技术，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，多角度调节，可与彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示；

  - 具备高清晰斑点噪音抑制；

  - 具备声速校正功能；

  - 实时自动多普勒包络分析，具备多普勒角度自动校正技术；

  - 可提供心脏、外周血管实时包络及专业分析；

- 灰阶成像：

  - 增益调节：B、M、D可独立调节；

  - 实时调节或冻结后再调节；

  - STC分段调节≥8；

- 频谱多普勒：

  - 方式：PW、CW、HPRF；

  - 频谱显示具有自动包络；

  - 最大测量速度：PWD：血流速度最大≥17m/s；CWD，血流速度最大为≥21m/s；

  - 最低测量速度：≤0.2mm/s（非噪声信号）；

  - 零位移动：≥10级；

- 彩色多普勒：

  - 显示方式：能量显示，速度显示、方差显示，二维图像、频谱多普勒、彩色血流成像可实现三同步显示；

  - 二维、彩色、频谱多普勒可独立变频；

  - 彩色增强功能：组织多普勒成像、彩色多普勒能量图、方向性能量图、高精细动态血流成像；

  - 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s（非噪声信号）；

- 测量与分析：

  - 一般测量，包括距离、面积、周长、容积、角度等；

  - M型测量；

  - 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能；

  - 产科测量与分析：具备胎龄，胎儿体重，胎儿多谱勒测量，胎儿心脏功能测量，羊水指数（AFI）等；

  - 妇科测量与分析：具备卵巢、卵泡测量与分析，卵泡容积测量，卵巢动脉测量等量；

  - 产科自动NT测量；

  - 心脏功能测量与分析；

  - 外周血管血流测量与分析，血管内中膜自动测量与分析功能；

  - 乳腺测量与分析；

  - 泌尿科测量和分析；

  - 小器官测量和分析；

  - 血管内中膜自动测量；

  - 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度，支持所有线阵探头；

- 功能需求：

  - 具有剪切波弹性成像功能、剪切波功能；

  - 剪切波弹性成像技术，支持凸阵、线阵和腔内等探头，支持静态和动态两种成像方式，剪切波弹性成像可三维立体显示，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)；

  - 肝脏剪切波定量技术，具有肝纤维化分级指示；

  - 衰减成像功能，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断，并能够提供客观量化指标；

  - 具系统动态范围≥250dB；

  - 智能动态微片技术，在超声切面厚度方向上所有深度都能实现精确的连续聚焦，提高成像的敏感度、空间和对比分辨率及全场均匀一致性，超声切面厚度可控制调节；

  - 血流成像：能消除运动伪像，增强显示超低速血流信号，无外溢，可显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量；

  - 血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素比值；

  - 血流三维成像模式：实现超低速血流的高分辨率立体显；

  - 彩色标尺最低显示≤0.2cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱多普勒进行定量；

  - 组织特性优化成像技术，可进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，接收聚焦可实现自动补偿；

  - 组织谐波成像技术：≥3种不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像；

  - 具有穿刺引导及穿刺增强功能，，且有穿刺引导线，配备相应的穿刺引导架；

  - 具备全身造影功能，所配全部探头都支持造影成像功能，可满足临床对腹部、浅表小器官（乳腺、甲状腺等）、血管、妇科腔内等造影成像的需求；

  - 宽带组织谐波成像技术或差量谐波成像技术，提升图像的分辨率和穿透力；

  - 具备超声造影成像功能，双幅监控模式，三维立体显示；

  - 具备造影剂微血管成像功能，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，可评估病灶内的血管分布，具有运动抑制功能，支持不同颜色显示较大血管与微血管造影剂灌注状态；

  - 可同时支持二维及三维成像技术，全面显示组织器官微血流灌注状态；

  - 支持同屏≥4幅实时显示，可分别显示不同模式下的造影图像；

  - 具有组织多普勒成像技术，弹性成像技术；

  - 具有宽景成像技术，支持所配置凸阵和线阵探头，可实时显示一段扫查过程所有信息，实现对大面积病变的整体显示及观察；

  - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节；

  - 具有放大功能，实时任意区域局部高分辨率放大，可实时同步无失真放大测量取样区域；

  - 所提供的设备及所配软件为该系列最新版本；

  - 设备软件功能全部开放，后续不得以任何名义增加软件功能费用；

- 设备使用年限≥10年；

- 提供免费现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；提供外出专业技术短期培训（三甲医院以上举办），累计培训时间不少于15天，使相关技术熟练应用。

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 该系列最新机型 | 1 | 套 |
| 2 | 医生椅 | 专业超声检查椅 | 1 | 套 |
| 3 | 加热器 | 耦合剂专用加热器 | 1 | 套 |
| 4 | 引导架 | 穿刺引导架（配置数量与可实现穿刺应用的探头数量匹配） | 若干 | 套 |
| 5 | 打印设备 |  | 1 | 套 |
| 6 | 检查床 | 超声检查专用检查床 | 1 | 套 |
| 7 | 工作台面 |  | 1 | 套 |
| 8 | 其他 | 设备相匹配附件，如连接管、连接线、特殊插座插头等 | 1 | 批 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 90 日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 3   年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。