**报价单**

**项目：手术器械一批**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 制造商/品牌 | 型号/规格 | 产地 | 单价（元/个） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

**报价供应商须同时提供以下资料：**

1. **报价单。**
2. **产品参数、医疗器械注册证。**
3. **供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。**

**采购需求书**

1. **总则：**

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

1. **基本需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| 鼻手术器械 | 耳鼻喉科 | 1 |

1. **技术参数：**

**鼻窦手术器械参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 采购数量 |
| 1 | 鼻窦镜 | 1、视向角：≥70°；2、视场角：≥80°；3、工作长度：≥175mm；4、直径：≥4mm；5、设计光学工作距d0：≥12mm；6、视场中心角分辨力：≥2.6C/(°)；7、有效景深：≥1-50mm；8、有效光度率D­M：≥1850cd/m­­2/lm | 1 |
| 2 | 鼻咬切钳 | 尖头，0度，直径≥2mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 3 | 鼻咬切钳 | 尖头，45°直径≥2mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 4 | 鼻咬切钳 | 30度，推杆式，无固定销,直径≥4mm，工作长度长度≥105mm，不锈钢材质 | 1 |
| 5 | 鼻腔咬骨钳 | 反咬 ，直径≥2.5mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 6 | 鼻组织剪 | 直剪，直径≥2mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 7 | 鼻腔咬骨钳 | 反咬，360°可旋转，直径≥2.5mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 8 | 鼻异物钳 | 圆头，下弯115度，直径≥3.5mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 9 | 鼻腔组织钳 | 尖头，0度，直径≥3.5mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 10 | 鼻腔组织钳 | 尖头，30度，直径≥3.5mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 11 | 鼻腔组织钳 | 尖头，45度，直径≥3.5mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 12 | 鼻腔组织钳 | 尖头，90度，直径≥3.5mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 13 | 鼻窦组织钳 | 0°直形,上下开口，直径≥2mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 14 | 鼻腔咬骨钳 | 直径≤4mm，头长≤7mm，工作长度≥165mm，不锈钢材质 | 1 |
| 15 | 蝶窦咬骨钳 | 可360°旋转，90度 ，小号直径≤3.5mm，工作长度≥130mm，不锈钢材质 | 1 |
| 16 | 鼻（窦）息肉钳 | 可360°旋转，0度，直径≤4 mm ，工作长度≥140mm,带吸引，不锈钢材质 | 1 |
| 17 | 蝶窦口扩大钳 | 0度，直径≤3.5 mm，工作长度≥180mm，不锈钢材质 | 1 |
| 18 | 上颌窦探针 | 双头,一头直径≤2 mm，一头直径≤1.4 mm,工作长度≥190mm，不锈钢材质 | 1 |
| 19 | 上颌窦探针 | 双头,直径≤1.6 mm,工作长度≥210mm，一端带钩，不锈钢材质 | 1 |
| 20 | 鼻腔吸引管 | 直径≤4 mm,工作长度≥125mm(方手柄)，头弯带侧孔，不锈钢材质 | 1 |
| 21 | 鼻腔吸引管 | 直径≤2.5 mm,工作长度≥125mm(方手柄)，头弯带侧孔，不锈钢材质 | 1 |
| 22 | 鼻腔吸引管 | 钩状, 直径≤4 mm,工作长度≥140mm(方手柄)，带侧孔，不锈钢材质 | 1 |
| 23 | 鼻腔吸引管 | 直径≤2.5 mm,工作长度≤125mm(方手柄)，头弯带侧孔，不锈钢材质 | 1 |
| 24 | 鼻腔吸引管 | 直径≤4 mm,工作长度≤125mm(方手柄)，头弯带侧孔，不锈钢材质 | 1 |
| 25 | 鼻腔吸引管 | 直径≤4 mm,工作长度≥175mm，后弯，不锈钢材质 | 1 |
| 26 | 鼻剥离器 | 带吸引,直径≤4 mm，工作长度≥90mm，不锈钢材质 | 1 |
| 27 | 鼻咬切钳 | 直径≤4mm，头长≤7mm，工作长度≥165mm，不锈钢材质 | 1 |
| 28 | 鼻窦手术器械消毒盒 | 长度≥360mm，宽度≥260mm，高度≥90mmmm，三层，不锈钢材质 | 1 |

1. **商务要求：**

**1.交货及安装、验收要求**

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

**2.售后服务要求**

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

**3.付款方式**

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。